## Meetodi protokoll
Date of testing: | 2024-06-03
Operator: | Andreas Nurmsalu
Test method: | Brinell hardness test - Part 1: Test method (EN ISO 6506-1:2014)
Testing machine: | Foundrax Brinell hardness tester BRIN200A nr. 801273
Scale: | HBW 10/3000, ball 10 mm B19825 (10.0014 ± 0.001 mm)
Temperature:
Brinell hardness measurement results
Specimen identification | Hardness results, HBW 10/3000 |  |  |  |  | Average | STDEV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Etalon nr.52890 197,2 +/-2,0/B5 | 197 | 197 | 198 | X | X | 197.3333 | 0.57735
Specimen identification | Hardness results, HBW 10/3000 |  |  |  |  | Average | STDEV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Etalon nr. 52891 348,2 +/- 3,5/H5 | 349 | 347 | 353 | X | X | 349.6667 | 3.0551
Specimen identification | Hardness results, HBW 10/3000 |  |  |  |  | Average | STDEV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Etalon nr.52892 485,4 +/- 4,9/I5 | 490 | 486 | 487 | X | X | 487.6667 | 2.0817

## Määramatus
Mõõtetulemused etaloniga |  |  | nr.52890 | 197.2 HBW 10/3000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Keskmine | STDEV
197 | 197 | 198 |  |  | 197.3333 | 0.57735
Etalon | HBW | Etalon measurement, HBW |  |  | Etalon uncertainty, HBW |  | repeatability
väärtus | 197.2 | max | min | STDEV | UCRM | uCRM | r , HBW | r, %
U, k=2 | 2 | 198 | 197 | 0.57735 | 2 | 1 | 1 | 0.50676
Testing machine
bias b,HBW | ms , HBW | SQRT 3 | ums , HBW | uH , HBW
0.13333 | 1 | 1.7321 | 0.57735 | 0.28868
Uncertainty of calibration, 197.2 HBW 10/3000
u2 CRM | u2 H | u2 ms | Σu2 | uHTM | UHTM (k=2)
1 | 0.083333 | 0.33333 | 1.4167 | 1.1902 | 2.3805
Mõõtetulemused etaloniga |  |  | nr.52891 | 348.2 HBW 10/3000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Keskmine | STDEV
349 | 347 | 353 |  |  | 349.6667 | 3.0551
Etalon | HBW | Etalon measurement, HBW |  |  | Etalon uncertainty, HBW |  | repeatability
väärtus | 348.2 | max | min | STDEV | UCRM | uCRM | r , HBW | r, %
U, k=2 | 3.5 | 353 | 347 | 3.0551 | 3.5 | 1.75 | 6 | 1.7159
Testing machine
bias b,HBW | ms , HBW | SQRT 3 | ums , HBW | uH , HBW
1.4667 | 1 | 1.7321 | 0.57735 | 1.7321
Uncertainty of calibration, 348.2 HBW 10/3000
u2 CRM | u2 H | u2 ms | Σu2 | uHTM | UHTM (k=2)
3.0625 | 3 | 0.33333 | 6.3958 | 2.529 | 5.058
Mõõtetulemused etaloniga |  |  | Nr 52892 | 485.4 HBW 10/3000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Keskmine | STDEV
490 | 486 | 487 |  |  | 487.6667 | 2.0817
Etalon | HBW | Etalon measurement, HBW |  |  | Etalon uncertainty, HBW |  | repeatability
väärtus | 485.4 | max | min | STDEV | UCRM | uCRM | r , HBW | r, %
U, k=2 | 4.9 | 490 | 486 | 2.0817 | 4.9 | 2.45 | 4 | 0.82023
Testing machine
bias b,HBW | ms , HBW | SQRT 3 | ums , HBW | uH , HBW
2.2667 | 1 | 1.7321 | 0.57735 | 1.1547
Uncertainty of calibration, 485.4 HBW 10/3000
u2 CRM | u2 H | u2 ms | Σu2 | uHTM | UHTM (k=2)
6.0025 | 1.3333 | 0.33333 | 7.6692 | 2.7693 | 5.5387