## Meetodi protokoll
Date of testing: | 2024-06-10
Operator: | Triin Märtson
Test method: | Brinell hardness test - Part 1: Test method (EN ISO 6506-1:2014)
Testing machine: | Foundrax Brinell hardness tester BRIN200A nr. 801273
Scale: | HBW 2,5/187,5, ball 2,5 mm B19808, (2.4984±0.001 mm)
Notes: | -
Brinell hardness measurement results
Specimen identification | Hardness results, HBW 2,5/187,5 |  |  |  |  | Average | STDEV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Etalon nr.52896 198,4 +/- 2,1/I9 | 201 | 197 | 200 | 197 | 198 | 198.6 | 1.8166
Specimen identification | Hardness results, HBW 2,5/187,5 |  |  |  |  | Average | STDEV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Etalon nr. 9569101 314,4 +/-2,3/H8 | 315 | 311 | 310 | 317 | 313 | 313.2 | 2.8636
Specimen identification | Hardness results, HBW 2,5/187,5 |  |  |  |  | Average | STDEV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Etalon nr.52897 444,8 +/-4,4/J11 | 446 | 440 | 447 | 439 | 446 | 443.6 | 3.7815
5.2021

## Määramatus
Mõõtetulemused etaloniga |  |  | nr.52896 | 198,4 HBW | 2,5/187,5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Keskmine | STDEV
193 | 204 | 194 |  |  | 197 | 6.0828
Etalon | HBW | Etalon measurement, HBW |  |  | Etalon uncertainty, HBW |  | repeatability
väärtus | 198.4 | max | min | STDEV | UCRM | uCRM | r , HBW | r, %
U, k=2 | 2.1 | 204 | 193 | 6.0828 | 2.1 | 1.05 | 11 | 5.5838
Testing machine
bias b,HBW | ms , HBW | SQRT 3 | ums , HBW | uH , HBW
-1.4 | 1 | 1.7321 | 0.57735 | 3.1754
Uncertainty of calibration, 198,4 HBW 2,5/275
u2 CRM | u2 H | u2 ms | Σu2 | uHTM | UHTM (k=2)
1.1025 | 10.0833 | 0.33333 | 11.5192 | 3.394 | 6.788
Mõõtetulemused etaloniga |  |  | nr.9569101 | 314,4 HBW | 2,5/187,5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Keskmine | STDEV
309 | 306 | 324 |  |  | 313 | 9.6437
Etalon | HBW | Etalon measurement, HBW |  |  | Etalon uncertainty, HBW |  | repeatability
väärtus | 314.4 | max | min | STDEV | UCRM | uCRM | r , HBW | r, %
U, k=2 | 2.3 | 324 | 306 | 9.6437 | 2.3 | 1.15 | 18 | 5.7508
Testing machine
bias b,HBW | ms , HBW | SQRT 3 | ums , HBW | uH , HBW
-1.4 | 1 | 1.7321 | 0.57735 | 5.1962
Uncertainty of calibration, 314,4 HBW 2,5/275
u2 CRM | u2 H | u2 ms | Σu2 | uHTM | UHTM (k=2)
1.3225 | 27 | 0.33333 | 28.6558 | 5.3531 | 10.7062
Mõõtetulemused etaloniga |  |  | Nr 52897 | 444,8 HBW | 2,5/187,5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Keskmine | STDEV
431 | 450 | 450 |  |  | 443.6667 | 10.9697
Etalon | HBW | Etalon measurement, HBW |  |  | Etalon uncertainty, HBW |  | repeatability
väärtus | 444.8 | max | min | STDEV | UCRM | uCRM | r , HBW | r, %
U, k=2 | 4.4 | 450 | 431 | 10.9697 | 4.4 | 2.2 | 19 | 4.2825
Testing machine
bias b,HBW | ms , HBW | SQRT 3 | ums , HBW | uH , HBW
-1.1333 | 1 | 1.7321 | 0.57735 | 5.4848
Uncertainty of calibration, 444,8 HBW 2,5/275
u2 CRM | u2 HCRM | u2 ms | Σu2 | uHTM | UHTM (k=2)
4.84 | 30.0833 | 0.33333 | 35.2567 | 5.9377 | 11.8755