## Meetodi protokoll
Date of testing: | 2024-06-03
Operator: | Andreas Nurmsalu
Test method: | Brinell hardness test - Part 1: Test method (EN ISO 6506-1:2014)
Testing machine: | Foundrax Brinell hardness tester BRIN200A nr. 801273
Scale: | HBW 5/750, ball 5mm B20046, (5.0011± 0.001) mm
Notes: | -
Brinell hardness measurement results
Specimen identification | Hardness results, HBW 5/750 |  |  |  |  | Average | STDEV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Etalon nr.52893 196,5 +/-2,0/K5 | 197 | 197 | 199 | X | X | 197.6667 | 1.1547
Specimen identification | Hardness results, HBW 5/750 |  |  |  |  | Average | STDEV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Etalon nr. 52894 350,4 +/- 3,5/M6 | 354 | 353 | 351 | X | X | 352.6667 | 1.5275
Specimen identification | Hardness results, HBW 5/750 |  |  |  |  | Average | STDEV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Etalon nr.52895 488 +/- 4,9/N8 | 484 | 493 | 492 | X | X | 489.6667 | 4.9329
7.2021

## Määramatus
Mõõtetulemused etaloniga |  |  | nr.52893 | 196.5 HBW | 5/750
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Keskmine | STDEV
197 | 197 | 199 |  |  | 197.6667 | 1.1547
Etalon | HBW | Etalon measurement, HBW |  |  | Etalon uncertainty, HBW |  | repeatability
väärtus | 196.5 | max | min | STDEV | UCRM | uCRM | r , HBW | r, %
U, k=2 | 2 | 199 | 197 | 1.1547 | 2 | 1 | 2 | 1.0118
Testing machine
bias b,HBW | ms , HBW | SQRT 3 | ums , HBW | uH , HBW
1.1667 | 1 | 1.7321 | 0.57735 | 0.57735
Uncertainty of calibration, 196.5 HBW 5/750
u2 CRM | u2 H | u2 ms | Σu2 | uHTM | UHTM (k=2)
1 | 0.33333 | 0.33333 | 1.6667 | 1.291 | 2.582
Mõõtetulemused etaloniga |  |  | nr.52894 | 350.4 HBW | 5/750
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Keskmine | STDEV
354 | 353 | 351 |  |  | 352.6667 | 1.5275
Etalon | HBW | Etalon measurement, HBW |  |  | Etalon uncertainty, HBW |  | repeatability
väärtus | 350.4 | max | min | STDEV | UCRM | uCRM | r , HBW | r, %
U, k=2 | 3.5 | 354 | 351 | 1.5275 | 3.5 | 1.75 | 3 | 0.85066
Testing machine
bias b,HBW | ms , HBW | SQRT 3 | ums , HBW | uH , HBW
2.2667 | 1 | 1.7321 | 0.57735 | 0.86603
Uncertainty of calibration, 350.4 HBW 5/750
u2 CRM | u2 H | u2 ms | Σu2 | uHTM | UHTM (k=2)
3.0625 | 0.75 | 0.33333 | 4.1458 | 2.0361 | 4.0723
Mõõtetulemused etaloniga |  |  | Nr 52895 | 488.0 HBW | 5/750
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Keskmine | STDEV
484 | 493 | 492 |  |  | 489.6667 | 4.9329
Etalon | HBW | Etalon measurement, HBW |  |  | Etalon uncertainty, HBW |  | repeatability
väärtus | 488 | max | min | STDEV | UCRM | uCRM | r , HBW | r, %
U, k=2 | 4.9 | 493 | 484 | 4.9329 | 4.9 | 2.45 | 9 | 1.838
Testing machine
bias b,HBW | ms , HBW | SQRT 3 | ums , HBW | uH , HBW
1.6667 | 1 | 1.7321 | 0.57735 | 2.5981
Uncertainty of calibration, 488.0 HBW 5/750
u2 CRM | u2 H | u2 ms | Σu2 | uHTM | UHTM (k=2)
6.0025 | 6.75 | 0.33333 | 13.0858 | 3.6174 | 7.2349